“유방촬영용장치 운용인력기준” 개선에 대한 안내문

안녕하십니까?

지난 8월 14일(월) 보건복지부 의료자원정책과에서 “유방촬영용장치 운용인력기준” 개선에 대한 보도자료(붙임 3)를 배포하고 현재 개선된 규정에 따라 업무가 진행되고 있어 유방촬영용장치를 운용하고 있는 의료기관의 업무 진행에 도움이 되고자 이 내용을 안내합니다.

유방촬영용장치의 운용을 위한 인력으로 비전속 영상의학과 전문의가 있어야 하는데 지금까지는 실제 시행하기 어려운 일정(주 1회 방문)이었으나 이를 분기별 1회 방문으로 개정하였고 업무의 내용을 명확히 하였습니다.

영상의학과 전문의가 비전속으로 활동할 수 있는 의료기관의 수도 2개에서 5개로 조정하여 비전속 영상의학과 전문의 수급이 원활하게 됩니다.

업무의 내용이 명확해 짐으로서 비전속 전문의는 반드시 분기별로 의료기관에 방문하여 업무를 수행하고 방문일지(붙임 2. 대한영상의학회 서식)를 작성하여야 합니다.

의료기관은 비전속 전문의가 품질관리 업무를 제대로 수행할 수 있도록 해야 합니다.

∎ 영상의학과 전문의의 업무내용

1. 정도관리 점검표 확인

2. 정도관리 항목 중 필름 보관 항목의 보관 유무 및 적부 유무 확인

- 유방촬영용장치: 암실안개, 임상영상(3개월), 팬텀영상, 유방압박장치 점검(6개월), 시준점검, 증감지 감도 측정(1년)

- CT:  환자테이블 이동간격 정확도 시험(3개월), 임상영상(3개월), 팬텀영상(6개월), Scout Localization view 의 정확성(1년)

3. 매 분기 방문시 임상영상평가

- 유방촬영용장치: 치밀 유방, 지방유방

- CT: 흉부, 복부, 두부, 요추 영상

- 개선 사항이 있으면 이에 대해 개선 지시

4. 6개월 방문시 팬텀영상평가
6개월 마다 의료기관은 팬텀영상평가를 시행해야 하기 때문에 비전속 전문의 방문전에 팬텀영상검사를 시행하고 비전속 전문의 방문시 팬텀영상에 대한 평가를 시행하도록 한다.

5. 방문시 품질관리개선을 위한 지시사항이 있는 경우 comment하고 차기 방문시 확인

6. 활동에 대한 방문기록 작성 보관

∎ 운용인력 업무 흐름

1. 비전속 전문의와 의료기관 간의 계약
개인적으로 섭외 또는 대한영상의학회 시스템 이용

2. 방문월 확정
분기별 방문이기 때문에 1, 4, 7, 10월, 2, 5, 8, 11월, 3, 6, 9, 12월 등
방문 월 결정 → 방문 월 한 달 중 1회 방문하면 됨

3. 방문시
방문일정 조율
의료기관의 품질관리 활동 정리 및 팬텀영상, 임상영상 준비
품질관리 관련 활동(비전속 전문의)
방문일지 작성, 의료기관과 비전속 전문의 모두 보관

4. 방문후
비전속 전문의의 지시 사항이 있을 때는 반드시 이행
차기 방문시 확인

∎ 대한영상의학회 특수의료장비 품질관리 운용인력 지원시스템
(http://match.radiology.or.kr/)
비전속 전문의가 필요한 경우 위 시스템에서 요청하실 수 있습니다.
이 시스템은 11월 오픈 예정입니다.

∎ 상근의사에 대한 품질관리교육

- 품질관리 교육을 이수한 상근의사는 비전속 영상의학과 전문의를 대체하여 품질관리를 실시할 수 있습니다. 이는 규칙 개정사항으로 2018년 전반기 시행을 예정하고 있습니다.

- 영상의학과 전문의를 채용하는 대신, 유방촬영용장치를 사용하는 의료기관의 상근의사(비영상의학과 전문의)가 직접 품질관리를 하고 싶은 경우 대한영상의학회가 운영하는 품질관리교육을 이수하면 됩니다.

- 품질관리교육은 21시간 교육, 2시간 평가의 오프라인 방식으로 진행되며, 교육을 이수한 자는 자신이 근무하는 의료기관의 유방촬영용장치를 3년간 직접 품질관리 할 수 있습니다. 품질관리교육을 받고 3년이 경과 시에는, 매 3년마다 보수교육(8시간) 이수해야 합니다.

- 현재 규칙개정에 맞춰 교육 프로그램을 개발 중에 있고 2018년 상반기에 안내 및 교육을 시행할 예정입니다.