인터폴 오렌지 경보(O-420/1-2018) 내용

인터폴의 「위조 의료용 지혈대」관련 통보 내용

* 상세 내용은 첨부된 원문을 참조하기 바랍니다

□ 제품 : 위조 의료용 지혈대(Counterfeit Medical Tourniquets)

□ 장소 : 미국, 뉴햄프셔

□ 배경 : 워싱턴에 인터폴은 ‘미국 경찰과 응급구조사가 위조 의료용 지혈대를 발견’한 것과 관련하여 미국 국토안보부, 이민관세집행국, 국가지식재산권조정센터와 협력하고 있음. 또한, BBC에서 유사한 위조 의료용 지혈대가 국제적으로 공급됨을 보도하였음.

□ 설명 : 의료용 지혈대는 상처 부위를 매는 끈 형태로, 벨크로 끈(Velcro strap)이 부착되어 있고 작은 압박 막대(Small tension rod, Windlass)로 조이도록 되어 있음. 압박 막대를 조여 상처 부위가 지혈되도록 압박을 가함. 확인된 위조 지혈대의 경우, 압박 막대가 구부러지거나 파손될 수 있는 플라스틱이나 강도가 약한 재질로 만들어져 제품이 효과적이지 않으며 지혈을 하지 못해 잠재적으로 생명에 치명적일 수 있음.

의료용 지혈대는 다양한 응급 상황에 사용되며 일반적으로 응급 구조사가 구급차에서 사용하거나, 군인의 생명 구조 활동에 사용됨. 위조품은 여러 국가에서 응급 구조사가 사용하기 전 발견되었음.

한 보고에 따르면, 미국의 응급 구조사에게 위조 지혈대가 제공되어 오토바이 사고를 당한 사람에게 사용되었으며, 사용 당시 압박 막대가 파손되어 지혈대를 이용하여 압박 할 수 없었음.

□ 추가 정보 : 진품과 위조품 간의 외형 차이가 미미하여 확인하기 어려울 수 있음. 일부 확인된 위조품은 압박 막대가 약한 재질로 되어 있어 힘이 없고 구부러질 수 있으며, 지혈에 필요한 압박이 가해질 시 쉽게 파손될 수 있음. 다른 위조품의 경우 압박 막대를 더 많이 감아야 하거나, 적절한 효과를 볼 정도로 충분히 조여지지 않을 수 있음.

동 경보는 응급 구조사 등 지혈대 사용자들에게 신뢰할 수 있는 제품을 사용할 것을 당부하기 위함임. 추가적으로 사용 제품에 의문점이 있을 경우, 제조사에 연락해 정품여부를 확인할 것.