의료용침대 해외 안전성 정보 및 권고사항

해외 안전성 정보 요약

❍ 영국 MHRA에서 의료용침대 난간(Bed Rails)에 환자가 끼이는(entrapment)사고가 지속적으로 보고됨에 따라 이를 방지하기 위한 사고 예방 가이드라인 초안 발표(‘19.7.24)

- 침대와 머리지지대 간의 간격 및 환자의 신체 크기 등을 고려하지 않아 발생할 수 있는 끼임 사고로 심각한 상해 및 사망 등 발생

* 정보 출처 : https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-guidance-on-the-safe-use-of-bed-rails

의료인 대상 권고사항

• 침대 난간 끝과 머리맡 지지대 간격을 목 끼임 방지를 위해 60mm를 넘지 않도록 하시기 바람

• 침대 난간과 매트리스 간 모든 공간 간격을 120mm가 넘지 않도록 하시기 바람

• 높이가 추가되어 침대 난간의 효능을 떨어뜨리고 사용자가 위쪽에서 구를 수 있도록 하는 매트리스 조합을 피하시기 바람

* 매트리스를 겹쳐서 사용할 경우 추가 높이의 침대 난간을 사용할 수 있어야 함

• 매트리스 모서리가 쉽게 압축되는 경우 매트리스와 침대 난간 사이에 수직으로 간격이 생길 수 있기 때문에 피하시기 바람 등