[붙임 1]

‘석면폐증 판정을 위한 컴퓨터단층촬영 기준’

구분	촬영기준
촬영 범위	전체 폐야가 포함되도록 경부 하부부터 상복부까지 촬영 상부: 폐 첨부가 보이지 않는 폐 상부 사진이 최소 한 장 이상 포함되게 촬영해야 함 하부: 횡경막과 갈비가로막각 이하 폐가 보이지 않는 폐 하부 사진이 한 장 이상 포함되게 촬영해야 함
호흡과 자세, 방사선 조사량 및 조영제	가) 최대흡기 상태에서 누운 자세(supine)와 엎드린 자세(prone)로 각각 촬영 나) 관전압 100~120킬로볼트피크(kVp), 관전류100밀리암페어세컨드(mAs) 전후로 촬영 **주의: 모든 촬영은 정상 방사선 조사량(저선량 아님)을 사용해야 함 다) 조영제는 사용하지 않음(조영제 사용할 필요는 없지만, 사용해도 무관함) 라) 16채널 다중검출 나선형 컴퓨터단층촬영 장치 이상의 기종으로 촬영
영상 작업	가) 누운 자세-종격동창 컴퓨터단층촬영 영상 (1) 영상 재구성의 슬라이드 두께는 3밀리미터(mm), 간격은 3밀리미터(mm) 이하 사용 (2) 표준연산(Standard algorithm) 사용 (3) 창 중심 35화운스필드(HU), 창 간격 350하운드필드(HU) 전후 사용 나) 누운 자세-폐창 컴퓨터단층촬영 영상 (1) 영상 재구성의 슬라이스 두께는 2~3밀리미터(mm), 간격은 5밀리미터(mm) 이하 사용 (2) 골연산, 고공간주파수연산 또는 폐연산(Bony algorithm, High spatial frequency algorithm or Lung algorithm) 사용 (3) 창 중심 -700화운드필드(HU), 창 간격 1,500화운드필드(HU) 사용 다) 엎드린 자세-폐창 컴퓨터단층촬영 영상 (1) 영상 재구성의 슬라이스 두께는 2~3밀리미터(mm), 간격은 5밀리미터(mm) 이하 사용 (2) 골연산 또는 고공간주파수연산 사용 (3) 창 중심 -700하운드필드(HU), 창 간격 1,500하운드필드(HU) 사용 **각각의 영상은 영상조정 작업이 가능한 누운 자세-종격동창, 누운 자세-폐창, 엎드린 자세-폐창 영상을 반드시 포함(즉 폐창은 종격동창으로, 종격동창은 폐창으로 조절변경 가능해야 함)

1) ｢석면피해구제법｣에서 규정한 컴퓨터단층촬영 기준 중 일부 전문 용어와 수치(슬라이드 두께, 간격 수치 등 컴퓨터단층촬영 기준)는 현행 의료 현장 상황을 반영하여 현행화

2) ｢석면피해구제법｣ 상 컴퓨터단층촬영 기준은 동법 시행령 제4조 ’별표1 석면질병 인정기준‘ 참조